## Slide 1
D4σ / M² CAUSTIC ANALYSIS
D4σ 椭圆率与
柱面镜修正方案
+50 mm ZnSe 柱面镜 · z≈219.43 mm · 焦区最大轴比≈1.256
基于原始 CSV 的二阶矩焦散拟合与薄透镜传播
Notes: 介绍汇报目标：总结椭圆率变化、M²图变化及光路实施方式。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/source_d4sigma_consolidated.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv

## Slide 2
柱面镜把焦区最大轴比从 1.731 降至 1.256
2
原始两轴束腰几乎在同一位置，主要矛盾是束腰尺寸和发散斜率不匹配；对较宽的 X 方向增加正光焦度即可显著改善焦区圆度。
1.731 → 1.256
220–250 mm 最大椭圆率
57.8% → 79.6%
焦区最低圆度
≈27.4%
最大轴比降幅
Notes: 区分拟合焦区最大值与离散测点：1.731 是连续焦散模型在焦点附近的最大轴比。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/source_d4sigma_consolidated.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv

## Slide 3
焦区椭圆率从尖峰变为接近恒定的 1.25
3
Chart: z (mm)
| 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250
原始拟合 | 1.2709 | 1.3269 | 1.3915 | 1.4638 | 1.5408 | 1.6163 | 1.6805 | 1.7213 | 1.7295 | 1.7035 | 1.65 | 1.5804 | 1.5055 | 1.4329 | 1.3666 | 1.3083
+50 mm 柱面镜 | 1.2563 | 1.2555 | 1.2545 | 1.2534 | 1.2521 | 1.2508 | 1.2497 | 1.249 | 1.2489 | 1.2495 | 1.2506 | 1.2519 | 1.2532 | 1.2544 | 1.2554 | 1.2563
为什么无法整段达到 1.00？
单片无损柱面镜不改变两轴 M²。
因此整段恒定轴比存在一个理论下限。
√(M²X/M²Y)
= 1.2549
推荐方案最大轴比 1.2563，距理论下限仅 0.0014。
Notes: 强调绿色曲线的平坦性：目标不是只在单点变圆，而是在220–250 mm焦区内控制最差轴比。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/source_d4sigma_consolidated.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv

## Slide 4
柱面镜改变焦散形状，但不会改善 M²
4
M² 图中前后柱高相同；变化发生在 X 轴束腰与发散的重新分配。
Chart: M²
| X | Y
加镜前 | 2.6065 | 1.6552
加镜后 | 2.6065 | 1.6552
Chart: z (mm)
| 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250
原始 X | 1068.5137 | 1027.0721 | 990.2009 | 958.4277 | 932.2739 | 912.223 | 898.6835 | 891.952 | 892.1826 | 899.37 | 913.35 | 933.8175 | 960.3579 | 992.484 | 1029.6731 | 1071.3982
Y（不变） | 840.7861 | 774.0395 | 711.6214 | 654.7707 | 605.059 | 564.3756 | 534.7852 | 518.1916 | 515.8505 | 527.9515 | 553.5483 | 590.8896 | 637.9164 | 692.6586 | 753.4364 | 818.9071
加镜后 X | 1056.2818 | 971.7925 | 892.7279 | 820.6572 | 757.5792 | 705.9087 | 668.2969 | 647.1994 | 644.2409 | 659.6653 | 692.245 | 739.7167 | 799.4318 | 868.8697 | 945.8914 | 1028.7951
X 束腰：891 → 643 µm
X 发散：39.47 → 54.70 µm/mm
M²X=2.6065 / M²Y=1.6552
前后相同
Notes: 说明M²保持不变并不意味着光斑形状不变；薄柱面镜通过改变曲率重新分配束腰和发散。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/source_d4sigma_consolidated.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv

## Slide 5
在原焦点前 15.89 mm 加入 +50 mm 柱面镜
5
现有上游
聚焦光学
+50 mm ZnSe
10.6 µm AR
镜片主平面
z = 219.43 mm
新焦区中心
z ≈ 235.32 mm
15.89 mm
相机扫描
z = 220–250 mm
镜片方向
X：有光焦度
Y：柱面母线 / 无光焦度
坐标要求：z 必须沿用原 CSV 文件夹的机械零点；若装调平台零点不同，只保持镜片到焦区中心约 15.9 mm 的相对关系。
Notes: 光路实现：上游聚焦光学不变，在原焦点前加入正柱面镜，只给X方向增加会聚。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/source_d4sigma_consolidated.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv
- https://www.lasercomponents.com/en/product/znse-lenses-for-co2-lasers/

## Slide 6
按三点复测和 ±1 mm 微调完成装调验收
6
01
安装
+50 mm ZnSe
镜片 z=219.43 mm
有效口径 ≥10 mm
02
定向
柱面母线沿 Y
有光焦度方向沿 X
旋转至长轴最小
03
复测与微调
复测 z=220 / 235 / 250
镜片位置微调 ±1 mm
最小化三区间最大轴比
验收目标：220–250 mm 内最大椭圆率 ≤1.30；若明显超差，优先检查主轴旋转、z 零点、镜片焦距公差及截光。
Notes: 建议用与原始CSV完全相同的D4σ算法复测，以避免算法口径变化造成伪改善。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/source_d4sigma_consolidated.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv