## Slide 1
D4σ / M² CAUSTIC ANALYSIS
焦点优先的 D4σ 椭圆率
柱面镜修正方案
+25.4 mm ZnSe 柱面镜 · z≈222.62 mm · 焦点椭圆率≈1.000
目标：不追求整段最优，只让 z≈235.32 mm 的焦点附近接近圆斑
Notes: 本版将优化目标改为焦点附近圆斑，主方案由 +50 mm 宽区间方案切换为 +25.4 mm 单点匹配方案。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv

## Slide 2
焦点附近可做到 1.000；代价是离焦后更快变椭圆
2
柱面镜只修正 X 方向：把 X 束腰直径和束腰位置同时对齐 Y 方向。由于 M² 不变，X 发散角必须增大，因此本方案专门服务于焦点附近，而不是 220–250 mm 整段。
≈1.000
z≈235.32 mm 焦点椭圆率
515 / 515 µm
焦点 X / Y 的 D4σ 直径
+25.4 mm
标准 ZnSe 柱面镜；距焦点 12.70 mm
Notes: 三项数字概括焦点优先方案：焦点轴比约 1，两个方向束腰约 515 µm，镜片位于焦点前约 12.70 mm。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv

## Slide 3
焦点附近轴比接近 1；离开焦点后按设计允许回升
3
Chart: z (mm)
| 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250
原始拟合 | 1.4451 | 1.4828 | 1.5214 | 1.5602 | 1.5981 | 1.6339 | 1.6661 | 1.6933 | 1.7139 | 1.7266 | 1.7308 | 1.7261 | 1.713 | 1.6923 | 1.6654 | 1.6336 | 1.5986 | 1.5618 | 1.5242 | 1.4869 | 1.4505
+25.4 mm 焦点方案 | 1.2738 | 1.2438 | 1.2115 | 1.1773 | 1.1419 | 1.1066 | 1.0731 | 1.0435 | 1.02 | 1.005 | 1.0002 | 1.0051 | 1.0201 | 1.0432 | 1.0722 | 1.1049 | 1.1392 | 1.1735 | 1.2067 | 1.2381 | 1.2672
焦点优先的判据
让 X、Y 束腰在同一位置出现，且两者 D4σ 束腰直径相同。
不要求远离焦点后仍保持圆斑。
ε(235.3) ≈ 1.000
模型预测：z≈230 mm 为 1.124；z≈240 mm 为 1.088；±10 mm 最差约 1.274。
Notes: 绿色曲线显示单点匹配的典型形状：在焦点处达到约 1，随后因 X 发散更大而上升。+50 mm 方案仍适合要求整段均衡的场景，但不是本版主方案。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv

## Slide 4
柱面镜只有一个有光焦度方向：X 被改写，Y 保持不变
4
入射束
两个主轴独立传播
柱面镜
曲率只沿 X
母线沿 Y：无光焦度
功率方向沿 X：1/fc
X 束腰被移动并缩小
与 Y 束腰重合
等效关系
q 参数表示
1/qx,out = 1/qx,in − 1/fc
qy,out = qy,in
实际光束 M²X≠M²Y，因此计算采用 D4σ 二阶矩矩阵；q 参数只用于直观说明单轴光焦度。
Notes: 柱面镜沿一个横向方向具有曲率和光焦度，正交方向等效为平板。将柱面母线沿 Y 放置，则 X 方向的波前曲率被改变，Y 方向传播保持不变。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv

## Slide 5
用二阶矩矩阵计算，焦点匹配与 M² 不变量同时成立
5
01
原始 D4σ 焦散
D²(z)=D₀²+θ²(z−z₀)²
X：D₀=891 µm
Y：D₀=515 µm
02
薄柱面镜变换
Gout = L Gin Lᵀ
Lx=[[1,0],[−1/fc,1]]
Ly=I
再用 P(Δz) 自由传播
03
焦点处双条件匹配
z₀X′≈z₀Y≈235.32 mm
D₀X′≈D₀Y≈515 µm
⇒ εfocus≈1.000
det(G) 在无损一阶光学中不变 ⇒ M² 不变；因此 θX′=D₀X·θX/D₀X′≈68.31 µm/mm，解释了离焦后轴比回升。
Notes: 二阶矩矩阵 G 的对角元分别对应光束尺寸平方和角扩展平方，非对角元描述位置—角度相关性。自由传播矩阵 P 和薄透镜矩阵 L 通过 G′=A G Aᵀ 作用；det(G) 不变等价于 M² 不变。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv

## Slide 6
M² 前后不变；焦点圆斑来自 X 焦散重排
6
柱面镜不“修好”光束质量，而是调整 X 方向波前曲率：焦点处 X/Y 相等，离焦后 X 因更大发散角增长更快。
Chart: M²
| X | Y
加镜前 | 2.6065 | 1.6552
加镜后 | 2.6065 | 1.6552
Chart: z (mm)
| 220 | 222 | 224 | 226 | 228 | 230 | 232 | 234 | 236 | 238 | 240 | 242 | 244 | 246 | 248 | 250
原始 X | 990.2009 | 958.4277 | 932.2739 | 912.223 | 898.6835 | 891.952 | 892.1826 | 899.37 | 913.35 | 933.8175 | 960.3579 | 992.484 | 1029.6731 | 1071.3982
Y（不变） | 711.6214 | 654.7707 | 605.059 | 564.3756 | 534.7852 | 518.1916 | 515.8505 | 527.9515 | 553.5483 | 590.8896 | 637.9164 | 692.6586 | 753.4364 | 818.9071
焦点方案 X | 935.0328 | 824.4368 | 722.7988 | 634.4388 | 565.6143 | 524.0791 | 516.4597 | 544.1827 | 602.3881 | 683.3304 | 779.9627 | 887.1728 | 1001.5697 | 1120.9552
X 束腰：891 → 515 µm
X 发散：39.47 → 68.31 µm/mm
M²X=2.6065 / M²Y=1.6552
前后相同
Notes: 左图证明理想无损柱面镜不会改变 M²。右图显示 X 焦散在焦点处与 Y 相交，但其斜率更陡，因此只保证焦点附近圆斑。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv

## Slide 7
在焦点前 12.70 mm 放置 +25.4 mm 柱面镜，功率方向沿 X
7
现有上游
聚焦光学
+25.4 mm ZnSe
10.6 µm AR
镜片主平面
z = 222.62 mm
目标焦点
z ≈ 235.32 mm
12.70 mm
相机重点扫描
z = 230 / 235.3 / 240 mm
镜片方向
X：有光焦度 / 对准原长轴
Y：柱面母线 / 无光焦度
坐标沿用原 CSV 的机械零点；若平台零点不同，优先保证镜片主平面到焦点中心 12.70 mm 的相对距离。镜片有效口径建议 ≥10 mm。
Notes: 实施时将柱面镜的有光焦度方向对准原光斑长轴 X，母线沿 Y。若相机主轴随 z 旋转，应以焦点附近协方差矩阵的主特征轴为准调整镜片角度。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv
- https://www.lasercomponents.com/en/product/znse-lenses-for-co2-lasers/

## Slide 8
围绕焦点三点复测；以焦点圆度作为第一验收指标
8
01
安装与定向
+25.4 mm ZnSe
z=222.62 mm
母线沿 Y，功率沿 X
02
焦点附近复测
重点测 z=230 / 235.3 / 240
使用同一 D4σ 算法
记录主轴角和椭圆率
03
微调镜片位置
镜片 z 以 0.5–1 mm 步进
优先最小化焦点轴比
再检查 ±5 mm 对称性
建议验收：焦点 ε≤1.05；焦点 ±5 mm 内 ε≤1.15；±10 mm 内允许 ε≤1.28。超差先查主轴旋转、z 零点、焦距公差和截光。
Notes: 验收标准与用户目标一致：焦点附近优先。模型在 z≈230 mm 为 1.124、z≈240 mm 为 1.088，±10 mm 最差约 1.274。
[Sources]
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/fit_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/design_summary.csv
- F:/CodexProjects/光斑图片/outputs/cylindrical_lens_d4sigma_20260810/model_curves.csv